接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类：打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。
    一、打地桩法：地桩法可分为二线法、三线法和四线法

1.二线法：这是最初的测量方法：即将一根线接在被测接地体上，另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻，所以误差较大，现已一般不用。

2三线法：这是二线法的改进型，即采用两个辅助地极，通过公式计算，在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时，可基本消除由于地桩电阻引起的误差；现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。

3 四线法：这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。仪器选择：目前市场支持此种方法的接地电阻测试仪比较多，其中以共立4105A-H接地电阻测试仪为代表，我公司支持此种方法的仪器是便携式接地电阻测试仪。

二、钳夹法：钳夹法分为单钳法和双钳法
1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理，用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压，用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路，二是另一端电阻可忽略不计。

2 .单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体，但如果发生机械损伤，邻近的两个钳子难免相互干扰，从而影响测量精度。

三、地桩与钳夹结合法：这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法，由于在利用欧姆定律计算结果时，其电流值由外置的电流钳测得，而不是象四线法那样由内部的电路测得，因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。

四、土壤电阻率的测量 用四个接地桩，可设置地桩之间的距离，是标准的土壤电阻率测量方法。 接地电阻测试仪的常用测试方法
接地电阻测试仪
接地电阻测试仪接地电阻测量方法通常有以下几种：两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点，实际测量时，尽量选择正确的方式，才能使测量结果准确无误。

接地电阻测试仪：

1. 接地电阻测试仪两线法

条件：必须有已知接地良好的地，如PEN等，所测量的结果是被测地和已知地的电阻和

如果已知地远小于被测地的电阻，测量结果可以作为被测地的结果。适用于：楼群稠密或

泥地等密封无法打地桩的地区。 接线：E+ES接到被测地，H+S接到已知地。

2.接地电阻测试仪三线法

条件：必须有两个接地棒：一个辅助地和一个探测电极。
各个接地电极间的距离不小于20米。
原理是在辅助地和被测地之间加上电流，
测量被测地和探测电极间的电压降，测量结果包括测量电缆本身的电阻。
适用于：地基接地，建筑工地接地和防雷接地。
接线：S接探测电极，H接辅助地，E和ES连接后接被测地。

3.接地电阻测试仪四线法
   基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。

4. 接地电阻测试仪单钳测量
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻，而且不能断开接地连接防止发生危险。 适用于：多点接地，不能断开连接，测量每个接地点的电阻。接线：用电流钳监测被测接地点上的电流。

5.接地电阻测试仪双钳法
条件：多点接地，不打辅助地桩，测量单个接地。接线：使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上，将两钳卡在接地导体上，两钳间的距离要大于0.25米。